紫金港校区检查情况
一、医学院
1、科研楼
  [image: image1.jpg]


       [image: image2.jpg]



C-314对面女厕所：喷淋旁有杂物     A-114隔壁女厕所：喷淋旁有洗衣机等杂物
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



C-804：烘箱上放置纸箱、塑料盒等易燃物品
二、动科院
1、农生环E座
[image: image5.jpg]


 
       E-538：废液桶未标识
三、纳米院

1、纳米楼

[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



     123：药品紧贴冰箱              240：烘箱上有塑料筐
四、生研院

1、纳米楼

[image: image8.jpg]


 

   550：4只钢瓶未固定
五、药学院

1、药学楼

    [image: image9.jpg]


   [image: image10.jpg]



                   512：实验室内违规养老鼠
 [image: image11.jpg]


          [image: image12.jpg]



534-532走廊：喷淋上晾工作服         330旁走廊：喷淋上晾雨衣，下面有伞

[image: image13.jpg]


 [image: image14.jpg]


 

       410：酸缸未标识                     410：垃圾混放
[image: image15.jpg]


 [image: image16.jpg]



435：接线板串接

六、农学院

1、农生环大楼A座

[image: image17.jpg]


   [image: image18.jpg]



A-630旁男厕所：喷淋下堆杂物      A-715：喷淋下对杂物，喷淋头被布包着

[image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]



     A-513：喷淋间内堆杂物                  A-526旁男厕：喷淋下堆杂物
[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]



A-463：垃圾桶未标识，未处理             A-465：通道门被堵

[image: image23.jpg]


   [image: image24.jpg]



A-465：烘箱上有纸，内有塑料筐      A-332：垃圾堆积未处理
[image: image25.jpg]


  [image: image26.jpg]



   A-330：钢瓶未固定                  A-328：垃圾桶未标识

2、农生环C座

[image: image27.jpg]


      [image: image28.jpg]



C-1206旁喷淋间：喷淋拉杆坏            C-1205：冰箱上有泡沫箱
[image: image29.jpg]


   [image: image30.jpg]



   C-904：冰箱上有塑料桶              C-407：内有自行车

[image: image31.jpg]


 [image: image32.jpg]



             C-704：冰箱上有纸箱、泡沫箱等易燃物品
[image: image33.jpg]


 [image: image34.jpg]



            C-702：室内设备堵门；室外杂物堵门
[image: image35.jpg]



        C-602：冰柜上放杂物

七、环资学院

1、农生环大楼B座

[image: image36.jpg]


 [image: image37.jpg]



   B-545：试剂瓶、空瓶乱堆无标识         B522-520走廊：试剂瓶放走廊上

[image: image38.jpg]


  [image: image39.jpg]



B-509旁喷淋间：下有垃圾桶           B-501：实验室内杂乱

[image: image40.jpg]


  [image: image41.jpg]



B-501 & B-416：废液瓶堆积未处理

[image: image42.jpg]


 [image: image43.jpg]



B-316：废液桶未标识 & 实验内脏乱

[image: image44.jpg]


  [image: image45.jpg]



   B-216：钢瓶未固定               B-226：室内纸箱堆积

[image: image46.jpg]


 [image: image47.jpg]


 [image: image48.jpg]



B-283旁“安全出口”门厅内：废液瓶堆积，大桶试剂未标识

2、农生环大楼C座
[image: image49.jpg]


  [image: image50.jpg]



       C-1316：废液瓶堆积未处理          C-1320：废液瓶未处理且堵门 
[image: image51.jpg]


 [image: image52.jpg]



    C-206：马弗炉周围易燃物品堆积        C-213喷淋间：下有杂物堆积
八、生科学院

1、农生环大楼C座

[image: image53.jpg]


   

 C-1304旁喷淋间：下有杂物      

[image: image54.jpg]


   [image: image55.jpg]



  C-1302：冰箱上有泡沫箱            C-1302：3只钢瓶未固定
PAGE  
11

