紫金港校区检查情况
一、控制学院（东七）
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



    112：三只钢瓶未固定；垃圾堆积未清理
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



 112：多只钢瓶未固定
[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



 110：停放自行车
[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



 110：多只钢瓶未固定

[image: image9.jpg]


 
  110：高温炉周边有易燃物品

二、生科院（生科楼）
[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]



212：大功率器件用接线板连接
[image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]



     224：大功率器件用接线板连接           103：烘箱旁有易燃物品
三、环资学院（农生环B座）
[image: image14.jpg]


 [image: image15.jpg]



 农生环B-545：钢瓶未固定            农生环B-551：马弗炉周边有纸、药品
[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



  农生环B-551：冰柜周边有易燃物品       农生环B-563：恒温箱周边堆杂物
[image: image18.jpg]



农生环B-563：窗台上有杂物

四、农学院（农生环A座）
[image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]



   农生环A-320：烘箱上堆塑料盒         农生环A-106：室内停2辆电动车
五、医学院（医学楼）
[image: image21.jpg]



  教A-505：废液瓶较多未及时处理
六、化学教学实验中心
[image: image22.jpg]


  [image: image23.jpg]



114：多只钢瓶未固定
[image: image24.jpg]


  [image: image25.jpg]



114：钢瓶未固定            311：真空干燥箱上面堆纸箱
七、建工学院
[image: image26.jpg]



建工大厅走廊：停放自行车
八、海洋学院
[image: image27.jpg]


   [image: image28.jpg]



 海洋大厅一楼走廊：喷淋无卡、        海洋大厅三楼走廊：废液瓶、杂物堆积
无水管、无拉杆
[image: image29.jpg]


 [image: image30.jpg]



海洋大厅三楼走廊：废液瓶、废液桶堆积未处理
3

