紫金港校区检查情况
一、生工食品学院
1．农生环大楼D座

[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



     D-502：墙上急救箱空            D-503：喷淋下有杂物

[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



           D-312：试剂桶和瓶未标识；实验垃圾与生活垃圾混放
[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



D-317：台面杂乱；大桶未标识

2．农生环C座
[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



C-508：实验室门被封堵

[image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]



C-402：烘箱上对试剂瓶；冰柜上对工作服等杂物

[image: image11.jpg]



     C-404：废液瓶堆积未处理

二、生科院

1．农生环大楼C座
[image: image12.jpg]


     [image: image13.jpg]



C-515：喷淋无巡检卡，下有塑料筐     C-502：垃圾、纸板堆积未处理

[image: image14.jpg]


 

   C-506：门口垃圾堆积未处理     
2．生科大楼

[image: image15.jpg]


 

312、310二只灭菌锅放在走廊上使用
三、环资学院（农生环大楼B座）

[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



B-488：烘箱上堆试剂瓶、塑料桶等杂物
[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]



B-563：室内卫生差
[image: image21.jpg]L™

3




 [image: image22.jpg]



B-559：烘箱旁有易燃物品；3只塑料大桶未标识
[image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]



4楼B-C楼之间门厅：废液瓶、废      B-490：烘箱上放排风扇（用接线板

液桶及杂物堆积未处理                       取电），旁边有木椅紧贴

[image: image25.jpg]



B-490对面男女厕所之间：喷淋无巡检卡，地上有试剂瓶

四、医学院
1．科研楼C楼

[image: image26.jpg]


 [image: image27.jpg]



科C-812：废液瓶无标识；接线板放在易燃物品上

[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]



科C-812：冰柜四周紧贴纸箱；纸箱、钢瓶紧贴冰箱，无法打开
[image: image30.jpg]


 [image: image31.jpg]



科C-810：烘箱把手坏，边上有纸箱；烘箱上对杂物

[image: image32.jpg]


      [image: image33.jpg]



科C-801对面女厕：喷淋下有洗衣机等杂物   科C-819：酸碱缸未标识
[image: image34.jpg]


  [image: image35.jpg]



科C-416：钢瓶未固定；冰箱上堆纸

[image: image36.jpg]



     科C-809：钢瓶未固定
2．科研楼B楼

[image: image37.jpg]


 [image: image38.jpg]



科B-806：内有自行车；养鼠
[image: image39.jpg]


 [image: image40.jpg]



科B-816：大量废液瓶未处理；养鼠
[image: image41.jpg]


 [image: image42.jpg]



科B-815：室内杂乱，废液瓶堆积未处理；钢瓶1只未固定
[image: image43.jpg]


 [image: image44.jpg]



         科B-811：养鼠                     科B-710：养鼠
[image: image45.jpg]



科B-810对面女厕所喷淋下有洗衣机

3．科研楼A楼
[image: image46.jpg]


 [image: image47.jpg]



科A-814：接线板放地上，过到走线；冰箱周边有易燃物品
[image: image48.jpg]


 [image: image49.jpg]



   科A-814：生活、实验垃圾混放        科A-604：废液瓶堆积未处理
[image: image50.jpg]


 [image: image51.jpg]



科A-604：养鼠；接线板放地上
[image: image52.jpg]


 [image: image53.jpg]N7
A rxee

¥ MIXSES RARBAES





      科A-617：室内杂乱            科A楼一楼组织形态学公共技术平台大
                                   厅内废液瓶、废液桶无标识未处理
五、药学院（药学大楼）
[image: image54.jpg]


 [image: image55.jpg]



    512：实验用饮料瓶无标识         555：大量废液、废液瓶无标识未处理
[image: image56.jpg]


 [image: image57.jpg]



520：电吹风插头未拔；塑料桶都未标识
[image: image58.jpg]


 [image: image59.jpg]



      534：电吹风插头未拔          538：走廊上放废液桶，废液瓶未处理
六、农学院（农生环大楼A座）
[image: image60.jpg]


 [image: image61.jpg]



  A-556：冰箱上堆纸箱、瓶等杂物       A-420：烘箱周边有易燃物品
[image: image62.jpg]


 [image: image63.jpg]



 A-565隔壁：喷淋下有制冰机      A-561：冰箱边上紧贴纸箱
七、化学系（化学实验中心大楼）
[image: image64.jpg]


 [image: image65.jpg]



404（有机所）：废液桶、废液瓶未分类标识
八、生研院（纳米楼）
[image: image66.jpg]


 [image: image67.jpg]



     522：接线板接2只大型设备          528：垃圾未及时处理
[image: image68.jpg]


 [image: image69.jpg]



       536：烘箱上堆杂物               538：塑料垃圾袋紧贴冰箱堆放
[image: image70.jpg]


       [image: image71.jpg]



540：海尔低温保存箱堵门，          565：墙上有提示，但烘箱上仍堆杂物
     冰柜上堆杂物

[image: image72.jpg]


 [image: image73.jpg]



473：过道走线；酸缸未标识
九、纳米院（纳米楼）
[image: image74.jpg]


 [image: image75.jpg]



      375：桶装溶剂未标识                 356：钢瓶未固定
十、海洋学院（海洋试验大厅）
[image: image76.jpg]e

ol



 [image: image77.jpg]



三楼楼梯口堆放仪器、试剂等物品，桶装试剂未标识

3

