紫金港校区检查情况
一、动科院（农生环大楼E座）

[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]



     E-610：实验垃圾堆积未处理             E-339：冰箱紧贴纸箱
二、生工食品学院（农生环大楼D座）
[image: image3.jpg]


 
       D-201：实验室门被堵                   
[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]



D-214：两只冰柜紧靠，旁边紧贴纸箱；纸箱等杂物堵门
[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



D-214：塑料提桶、废液桶未标识
三、生科院（农生环大楼C座）
[image: image8.jpg]


 

       C-515：垃圾堆积未处理
四、环资学院

1．农生环大楼C座

[image: image9.jpg]


 
C-206：废液瓶及塑料桶堆积，长期未处理
2．农生环大楼B座

[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]—=





        B-488：废液桶未标             B-490对面：喷淋无巡检牌，下堆大量空瓶
[image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]



      B-499：钢瓶2只未固定                  B-305：酸缸未标
[image: image14.jpg]


 [image: image15.jpg]



B-201B：大桶溶液未标；垃圾乱堆，室内杂乱
[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



B-222：废液瓶废液未处理（复查）        B-243：冰柜上堆杂物，旁紧贴纸箱
[image: image18.jpg]



    B-290：实验室门被堵

五、农学院（农生环大楼A座）

[image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]



        8楼大厅：试剂柜未上锁；低温冰箱用接线板连接
[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]



    A-767：室内杂乱，有躺椅                  A-734：钢瓶一只未固定
[image: image23.jpg]


 
     A-418：钢瓶未固定，无状态牌 

六、控制学院（东七教学楼）

[image: image24.jpg]


 
110：实验垃圾堆积未处理
七、纳米院（纳米楼）

[image: image25.jpg]


 [image: image26.jpg]



473：冰柜上堆大量纸箱；冰箱旁紧贴纸箱
[image: image27.jpg]


 
         473：过道走线

八、医学院
[image: image28.jpg]


     [image: image29.jpg]



   教C-103走廊：紧急喷淋损坏       科B-617：高温炉仍垫在木板上（复查）

[image: image30.jpg]


 [image: image31.jpg]



科C-812：冰箱旁紧贴纸箱
[image: image32.jpg]


 [image: image33.jpg]



科C-812：违规养鼠；冰柜前紧贴纸箱和垃圾

[image: image34.jpg]


 
      科C-819：酸碱缸未标           
[image: image35.jpg]


 [image: image36.jpg]



    科A-517：冰柜上放老鼠笼，养鼠          科A-701：废液桶未标识
[image: image37.jpg]


 [image: image38.jpg]



               科A-414：冰箱上堆纸箱、泡沫箱等杂物
[image: image39.jpg]


   [image: image40.jpg]



科A-419：钢瓶未固定，无状态牌；废液瓶堆积未处理
[image: image41.jpg]


     [image: image42.jpg]



  科A-314：烘箱上堆杂物，内有塑料筐     科A-321旁女厕：喷淋下放洗衣机等杂物
                                                       （复查）
[image: image43.jpg]


    [image: image44.jpg]



科A-204：低温冰箱旁边紧贴大量纸箱；烘箱上堆试剂瓶等杂物
[image: image45.jpg]


 [image: image46.jpg]T N et
PR SRS




科A-204：高压灭菌锅旁物品杂乱；实验台桌上有食品
九、药学院
[image: image47.jpg]


 [image: image48.jpg]



435：碱缸未标；垃圾混放
[image: image49.jpg]


 [image: image50.jpg]



         114：实验室门被堵                 138超净台：酒精灯点着，人离开

[image: image51.jpg]


 

       136：烘箱上堆塑料筐等杂物
十、化学教学实验中心
[image: image52.jpg]


 [image: image53.jpg]



        114：废液桶未标识                        517：烘箱上堆杂物
[image: image54.jpg]


 [image: image55.jpg]



518：钢瓶未固定，烘箱上堆杂物
[image: image56.jpg]


 [image: image57.jpg]



                  404：烘箱上堆纸盒等杂物；热风枪未拔插头
十一、建工学院（西四教学楼）
[image: image58.jpg]


 
     316-1：钢瓶未固定，无状态牌
1

